面積式流量計点検検査工事 ガイドライン

目　　　次

１.目的							---  1

２.適用範囲						---  1

３.検査項目、検査部位、検査方法外観検査	---  1

- 作動検査					---  1

- 精度検査					---  1

- 構造検査					---  1

- 気密試験					---  1

- 耐圧試験					---  1

１．目的

本ガイドラインは、面積式流量計の点検検査の項目、検査部位、検査方法等を定め、点検検査工事の品質を確保することを目的とする。

２．適用範囲

石油設備における面積式流量計の点検検査工事に適用する。

３．検査項目、検査部位、検査方法

- 外観検査

本体、指示部、接続・取り付け部、銘板については目視検査で損傷や

漏洩のないことを確認する。

- 作動検査

フロートを動かして指示が円滑に動くことを確認する。

- 精度検査

指針および手動により指針の動きに比例した出力であることを確認

する。

誤差は±２％以内であること。

- 構造検査

添付表に基づいて実施する。

- 気密試験

空気または窒素で設計圧力以上に加圧して１０分間ホールド、

その後、漏れがないことを確認する。

（６）耐圧試験

水で設計圧力×１．５倍以上に加圧して１０分間ホールド、

その後、漏れ・変形のないことを確認する。

なお、面積式流量計の点検検査工事の具体的な部位・項目・方法等は

添付表によるものとする。

以上

添付表　―　構造検査

| 部 位 |  | 故障モード |  |  | 具体的保全作業 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 種 類 | 故障要因 | 現 象 | 方 法 | 保 全 内 容 |
| 発信部 | 指示機構 ・リンク棒 ・ﾏｲｸﾛﾚﾊﾞｰ ・主レバー ・軸受 ・レバー | 繰返し作動 面粗さ、 振動 | 摩擦、曲がれ、外れ →指示不良 | 目視検査 触手検査 | 指示機能の摩擦、曲がり、外れ状態を、目視、触手検査で他検査に合わせて確認 |
|  |  | 塵埃、湿度 | 蓄積→固着→指示不良 | 目視検査 触手検査 | 指示機能の固着状態を、目視触手検査で他検査に合わせて確認 |
|  |  | 腐食性流体、ガス (H2S,CL) | 外面腐食→減肉→折損→指示不良 | 目視検査 | 指示機構外面の減肉状態を、他検査に合わせて確認 |
|  | ケース・蓋 締付用ビス | 振動 | 緩み→開孔→錆発生→出力不良 | 触手検査 | ビス緩み状態を、触手検査で他検査に合わせて確認 |
|  | パッキン ・ケース蓋 ・ガラス窓 | 空気、湿度 圧縮応力 | 硬化→開孔→錆発生→出力不良 | 目視検査 触手検査 | パッキン劣化状態を、目視、触手検査で他検査に合わせて確認 |
|  | Oリング ・ケース・蓋取付ビス用 | 空気、湿度 圧縮応力 | 硬化→開孔→錆発生→出力不良 | 目視検査 触手検査 | Oリング劣化状態を、目視、触手検査で他検査に合わせて確認 |

| 部 位 |  | 故障モード |  | 具体的保全作業 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 種 類 | 故障要因 | 現 象 | 方 法 | 保 全 内 容 |
| 検出部 | フロート | 腐食性流体、ガス (H2S,CL) | 腐食→減肉 →重量変化 →指示不良 | 目視検査 | フロート減肉状態を目視検査で確認 |
|  |  | 汚れ性流体、ガス (ｶｰﾎﾞﾝ、ｽｹｰﾙ） | 付着→固着 →指示不良 | 目視検査 | フロート汚れ状態を目視検査で確認 |
|  | フロート軸 アッセンブリ ・軸 ・ﾏｸﾞﾈｯﾄﾊﾟｲﾌﾟ ・ﾌﾛｰﾄ受け | 汚れ性流体、ガス (ｶｰﾎﾞﾝ、ｽｹｰﾙ） | 付着→固着 →指示不良 | 目視検査 | フロート軸の汚れ状態を目視検査で確認 |
|  |  | 腐食性流体、ガス (H2S,CL) | 腐食→減肉→折損→引っ掛かり →指示不良 | 目視検査 | フロート軸の減肉状態を目視検査で確認 |
|  |  | 流量変化、密度 | 摩耗→引っ掛かり→指示不良 | 目視検査 | フロート軸の摩耗状態を、目視検査で他検査に合わせて確認 |
|  |  |  | 軸曲がり →引っ掛かり →指示不良 | 目視検査 | フロート軸の変形状態を、目視検査で他検査に合わせて確認 |
|  | テーパー管 | 腐食性流体、ガス (H2S,CL) | 外面腐食→開孔 →漏洩 | 目視検査 | テーパー管外面等の減肉状態を、目視検査で他検査に合わせて確認 |
|  |  | 侵食性流体、ガス (H2S,CL) | 侵食→減肉→ 開孔→漏洩 | 目視検査 ＲＴ検査 | テーパー管の減肉状態を、目視、ＲＴ検査で確認 |
|  |  | 磨耗性流体、ガス (ｽｹｰﾙ､ｽﾗﾘｰ､SS） | 磨耗→開孔→漏洩 | 目視検査 |  |

| 部 位 |  | 故障モード |  | 具体的保全作業 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名 称 | 種 類 | 故障要因 | 現 象 | 方 法 | 保 全 内 容 |
| 検出 | テーパー管 | 腐食性液体、ガス (H2S,CL) 応力、温度 (応力腐食割れ) | 割れ→開孔→漏洩 | 目視検査 ＰＴ検査 | テーパー管の割れ状態を目視、ＰＴ検査で確認 |
|  |  | 塩素系流体 異種金属 (電解腐食) | 減肉→開孔→漏洩 | 目視検査 | テーパー管の減肉状態を、目視検査で確認 |
|  |  | 汚れ性流体、ガス (ｶｰﾎﾞﾝ､ｽｹｰﾙ) | 付着→固着→指示不良 | 目視検査 | テーパー管の汚れ状態を、目視検査で他検査に合わせて確認 |
|  | 下部本体 接続フランジ | 腐食性流体、ガス (H2S,CL) | 外面腐食→開孔 →漏洩 | 目視検査 | 下部本体、接続フランジーの外面等の減肉状態を、目視検査で他検査に合わせて確認 |
|  |  | 侵食性流体、ガス (H2S,CL) | 侵食→減肉 開孔→漏洩 | 目視検査 | 下部本体、接続フランジの減肉状態を、目視検査で他検査に合わせて確認 |
|  |  | 摩耗性流体、ガス (ｽｹｰﾙ､ｽﾗﾘｰ､SS) | 摩耗→開孔→漏洩 | 目視検査 |  |
|  |  | 腐食性流体、ガス (H2S,CL) 応力、温度 (応力腐食割れ) | 割れ→開孔→漏洩 | 目視検査 ＰＴ検査 | 下部本体、接続フランジの割れ状態を、目視、ＰＴ検査で確認 検査の要否は、テーパー管検査結果で判断 |
|  |  | 塩素系流体 異種金属 (電解腐食) | 減肉→開孔→漏洩 | 目視検査 | 下部本体、接続フランジの減肉状態を、目視検査で他検査に合わせて確認 |

以上