| 基本操作－３５ | 気 体 の 比 重 測 定 （シリング比重） | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 測定は２回行ったか 容器中の水を こぼさなかったか 終 了 開 始 １、２回目の 測定値の差は0.010以下か いいえ はい １、２回目の測定値の平均を測定値とする いいえ はい (8) (7) (6) (5) 計算式を参照し測定値を計算する 試料ガスを測定する 測定方法を参照し空気を測定する 水温を測定する 試験器の水レベルを調整する 室内換気ファンをスタ―トする いいえ はい (4) (3) (2) (1) (9) (10) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | - 測定中室内の換気を停止してはならない。 - 詳細はＪＩＳ-Ｋ-２３０１（ブンゼンシリング法）に従う。 (2)ガスチューブに空気を入れ、測定範囲をオーバーフローしない程度に調整する。 又、測定中水の量を変化させてはならない。 (4)(5)空気及び試料ガスは充分パージし、２連球スプレー、ガスチューブ内の空気・ガスを置換する。 |  |
| ガスチューブ Ｅ Ｄ オリフィス用 コック Ａ ２連球 Ｃ スプレー コック Ｂ 計算式（ＪＩＳ－Ｋ－２３０１） Ｓ＝Ｂ２／Ａ２＋α Ｓ：乾燥空気に対する乾燥試料ガスの比重 Ａ：空気の流出時間(秒) Ｂ：試料ガスの流出時間(秒) α：乾燥ガス比重に換算するための補正値 測定方法 - オリフィス用コックＡ及びコックＢを開け、２連球スプレーＣを動かしＣ及びガスチューブＥの中を空気でパージ。 - Ｃを動かし空気をＥ下線以下迄入れＢを閉じ、Ｅ中の水面の上昇速度を測定（Ｅの下線から上線迄上昇するに要する秒数）。 ０．１秒まで読みとる。 - 試料ガスの測定はＣにＤを接続しＣ，Ｅ中の空気を充分パージ後、２）項と同様にして試料ガスの値を測定する。 燃料ガス風船 温度計 水 オリフィス 測定器具 |  |  |  |  |