| 基本操作－３７ | オルザットガス分析計の取扱い | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 終 了 開 始 再測定は行ったか 測定値は 誤差範囲内か 以下同様にＯ２・ＣＯの順に測定する はい いいえ いいえ はい ガス減少量をもって ＣＯ２ガス量とする 水準ビンとビューレットの水位を合わせガス減少量を読み取る 吸収液液面をピペット標準液に合わせ③コックを閉める 水準ビンを４回以上上下し、ＣＯ２ガス吸収操作を行う ③コックを開ける ビューレットと水準ビンの水位を合わせて正確にガスを１００ｍL入れ、三方コックを閉める ～ ～ (7) (6) (14) (13) 指をゆるめガスをゆっくりビューレットに導入する 風船のゴム管を指で押さえ三方コックを↓方向とする (5) (4) (12) (11) (10) (3) (2) (1) (9) (8) ビューレット水位を１００ｍLに合わせ、三方コックを閉める 三方コックをⅡ方向とする 連絡ラインの共洗いを行う ガス風船を取付ける 連絡ライン 三方コックⅠ |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・分析中空気が入らないように注意する。 (9) 水準ビンの上下操作はゆっくり行い、吸収ピペット内で気泡を作らないこと。 (9)(10)ビューレットや吸収ピペットの標準線以上に液を上げないこと。 (14)測定値の誤差範囲 ＣＯ２ ±０．２％以内 Ｏ２・ＣＯ ±０．３％以内 |  |
| 標準線 風船 排出口 ラインの共洗い法 - 三方コックをⅡ方向とし、水準瓶を上げ、ビューレット内ガスを排出口より排出し、三方コック閉。 ロ．三方コックをⅠ方向とし、ビューレットにガスを入れる。 ハ．イ項目に基づき排出する。 ニ．同上要領を２～３回繰返し、共洗いを行う。 吸収液 ＣＯ２ 水酸化カリウム溶液 Ｏ２ ピロガロールと水酸化カリウムの混合液 ＣＯ アンモニア性塩化第一銅溶液 水準瓶 CO2 Ｏ2 CO 吸収ピペット ビューレット １００ｍL ① ② ③ Ⅱ Ⅲ |  |  |  |  |