| 基本操作－３７ | オルザットガス分析計の取扱い | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ・分析中空気が入らないように注意する。 (9) 水準ビンの上下操作はゆっくり行い、吸収ピペット内で気泡を作らないこと。 (9)(10)ビューレットや吸収ピペットの標準線以上に液を上げないこと。 (14)測定値の誤差範囲 ＣＯ２ ±０．２％以内 Ｏ２・ＣＯ ±０．３％以内 |

# Text boxes

標準線

風船

排出口

水準瓶

はい

以下同様にＯ２・ＣＯの順に測定する

測定値は

誤差範囲内か

再測定は行ったか

ラインの共洗い法

- 三方コックをⅡ方向とし、水準瓶を上げ、ビューレット内ガスを排出口より排出し、三方コック閉。

ロ．三方コックをⅠ方向とし、ビューレットにガスを入れる。

ハ．イ項目に基づき排出する。

ニ．同上要領を２～３回繰返し、共洗いを行う。

吸収液

ＣＯ２      水酸化カリウム溶液

Ｏ２        ピロガロールと水酸化カリウムの混合液

ＣＯ       アンモニア性塩化第一銅溶液

開  始

終 了

ガス減少量をもって　　ＣＯ２ガス量とする

はい

いいえ

いいえ

水準ビンとビューレットの水位を合わせガス減少量を読み取る

吸収液液面をピペット標準液に合わせ③コックを閉める

水準ビンを４回以上上下し、ＣＯ２ガス吸収操作を行う

③コックを開ける

ビューレットと水準ビンの水位を合わせて正確にガスを１００ｍL入れ、三方コックを閉める

～

～

(7)

(6)

(14)

(13)

指をゆるめガスをゆっくりビューレットに導入する

風船のゴム管を指で押さえ三方コックを↓方向とする

(5)

(4)

(12)

(11)

(10)

(3)

(2)

(1)

(9)

(8)

ビューレット水位を１００ｍLに合わせ、三方コックを閉める

三方コックをⅡ方向とする

連絡ラインの共洗いを行う

ガス風船を取付ける

CO2  Ｏ2 　CO

吸収ピペット

連絡ライン

ビューレット

三方コックⅠ

１００ｍL

①

②

③

Ⅱ

Ⅲ