| 基本操作－４０ | ガスボンベの取替え(1) 空ボンベの取外し | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | 有毒ガスの場合は指定された保護具を付け、２人以上で行う。 切替式の場合でも使用を停止し、切替えを行わない時は単独使用と同様の操作を行う。 ガスクロ等に使用されており、ボンベ切替え時に制御ループとの切離し等の必要なものは事前に処置しておく。 (1)容器弁は逆動作のものがあるので確認する。 (8)逆ネジのものがあるので確認する。 (10)空ボンベには必ずキャップを付けておく。 |

# Text boxes

①

プロセス

③

②

②

実入り

使用中

実入り

使用中

①

容器弁

安全弁

容器弁ﾊﾝﾄﾞﾙ

二次側圧力計

一次側圧力計

圧力調整弁

ボンベ

プロセス

(2)

(4)

圧力調整弁のハンドルを反時計方向一杯にまわす

払出しバルブ①を閉める

容器弁を閉める

(1)

終 了

単独使用

切替式

(5)

開  始

②

実側の容器弁を開ける

実側の払出しバルブ③を開ける

圧力を確認する

払出しバルブ①を閉める

ボンベとの接続部②を少しゆるめ内圧を抜く

ボンベとの接続部を取外す

キャップを取付ける

所定の場所に保管する

取外したボンベに「空」の札を取付け、使用中のボンベに「使用中」の札を取付ける

取外したボンベに「空」の札を取付ける

切替式

単独使用

(6)

(3)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

切替式の例

単独使用の例