| 基本操作－４０ | ガスボンベの取替え(1) 空ボンベの取外し | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終 了 切替式 単独使用 (1) 容器弁を閉める 払出しバルブ①を閉める 圧力調整弁のハンドルを反時計方向一杯にまわす (4) (2) 実側の容器弁を開ける 実側の払出しバルブ③を開ける 圧力を確認する 払出しバルブ①を閉める ボンベとの接続部②を少しゆるめ内圧を抜く ボンベとの接続部を取外す キャップを取付ける 所定の場所に保管する 取外したボンベに「空」の札を取付け、使用中のボンベに「使用中」の札を取付ける 取外したボンベに「空」の札を取付ける 切替式 単独使用 (5) (6) (3) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | 有毒ガスの場合は指定された保護具を付け、２人以上で行う。 切替式の場合でも使用を停止し、切替えを行わない時は単独使用と同様の操作を行う。 ガスクロ等に使用されており、ボンベ切替え時に制御ループとの切離し等の必要なものは事前に処置しておく。 (1)容器弁は逆動作のものがあるので確認する。 (8)逆ネジのものがあるので確認する。 (10)空ボンベには必ずキャップを付けておく。 |  |
| 容器弁ﾊﾝﾄﾞﾙ 二次側圧力計 一次側圧力計 容器弁 安全弁 圧力調整弁 ボンベ ② プロセス ① 使用中 実入り 使用中 実入り ② ② ③ プロセス ① 切替式の例 単独使用の例 |  |  |  |  |