| 基本操作－４３ | ガス検知器の取扱い | 作 成 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 開 始 終 了 (7) スイッチを切る 必要時間以上測定すること 機能確認 ０点調整する 電圧が規定値以上示すことを確認する スイッチを入れる 使用前点検 (6) (5) (4) (3) (2) (1) |  |  | ポイント |  |
|  |  |  | ・対象ガスに合ったガス検知器を選ぶこと。 (1) 使用前点検 ・フィルターに汚れ、油水の付着がないこと。 - 吸入ホースに破れ、折れがないこと。 - 接続部にガタがなく容易に外れないこと。 (2)スイッチＯＮ後、異常表示がなく“可燃性ｶﾞｽ0%”と表示されること。 (4)指示が安定するまで空気を吸入させながら調整する。 (5)機能確認 - 標準ガス等（可燃性ガスでも可)を僅か吸わせ可燃性ガス濃度が上昇し、再度”0%”に復帰すること。 - 標準ガスを吸わせてから指示上昇までの時間を確認すること。 (6)燃焼式の場合はＯ２の存在下で測定する。 - スチーム雰囲気における測定にはドレンポットを使用。 - 窒素雰囲気における測定には空気混合器を使用する事。 - 空気混合器を付けて測定する場合、測定値の指示値は１／２を指示する。 - 必要時間以上測定とは機能点検で測定した時間以上。 (注)その他の形式のものを使用する場合は「取扱い説明書」を参照すること。 (７)検知器のガスを充分パージした後、スイッチを切る。 |  |