| 基本操作－４３ | ガス検知器の取扱い | 作 成 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ポイント |
|  | ・対象ガスに合ったガス検知器を選ぶこと。 (1) 使用前点検 ・フィルターに汚れ、油水の付着がないこと。 吸入ホースに破れ、折れがないこと。 接続部にガタがなく容易に外れないこと。 (2)スイッチＯＮ後、異常表示がなく“可燃性ｶﾞｽ0%”と表示されること。 (4)指示が安定するまで空気を吸入させながら調整する。 (5)機能確認 標準ガス等（可燃性ガスでも可)を僅か吸わせ可燃性ガス濃度が上昇し、再度”0%”に復帰すること。 標準ガスを吸わせてから指示上昇までの時間を確認すること。 (6)燃焼式の場合はＯ２の存在下で測定する。 スチーム雰囲気における測定にはドレンポットを使用。 窒素雰囲気における測定には空気混合器を使用する事。 空気混合器を付けて測定する場合、測定値の指示値は１／２を指示する。 必要時間以上測定とは機能点検で測定した時間以上。 (注)その他の形式のものを使用する場合は「取扱い説明書」を参照すること。 (７)検知器のガスを充分パージした後、スイッチを切る。 |

# Text boxes

(4)

(5)

(6)

使用前点検

スイッチを入れる

電圧が規定値以上示すことを確認する

０点調整する

機能確認

必要時間以上測定すること

スイッチを切る

(7)

(2)

(3)

開  始

終 了

(1)